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Vedlegg I C. Inneslutningstiltak og andre vernetiltak for laboratorievirksomhet 
Inneslutningsnivå 2
Iht FOR-2001-12-21-1600 skal dette dokumentet vedlegges søknad om godkjenning av areal. Se Lovdata.no
	Spesifikasjoner
	Inneslutningsnivåer

	
	2
	Status areal

	1
	Laboratorium: isolasjon 1
	Kreves ikke
	

	2
	Laboratorium: lufttett for utgassing
	Kreves ikke
	


 
	1
	Isolasjon = laboratoriet er atskilt fra andre områder i samme bygning eller ligger i en egen bygning.



Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå 2 er oppfylt, da ingen krav er spesifisert. 

Utstyr
	Spesifikasjoner
	Inneslutningsnivåer

	
	2
	Status areal

	3
	Overflater skal tåle vann, syrer, alkaliske stoffer, løsemidler, desinfeksjonsmidler, dekontamineringsagenser, og være lette å rengjøre
	Kreves (arbeidsunderlag)
	

	4
	Inngang til laboratorium gjennom forrom/luftsluse 2
	Kreves ikke
	

	5
	Undertrykk i forhold til trykket i de umiddelbare omgivelsene
	Kreves ikke
	

	6
	Laboratoriets utluft og innluft skal være HEPA-filtrert
	Kreves ikke
	

	7
	Mikrobiologisk sikkerhetsavlukke
	Valgfritt
	

	8
	Autoklav
	I bygningen
	


 
	2
	Luftsluse = inngang må skje gjennom en luftsluse som er et eget kammer i forbindelse med laboratoriet. Den rene siden av luftslusen må være atskilt fra det innesluttede området ved en garderobe eller dusjer og helst med dører som ikke kan åpnes samtidig.



Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå 2 for utstyr er oppfylt. 

Arbeidssystem
	Spesifikasjoner
	Inneslutningsnivåer

	
	2
	Status areal

	9
	Begrenset adgang
	Kreves
	

	10
	Biologisk faremerke på døren
	Kreves
	

	11
	Særlige tiltak for å kontrollere spredning av aerosol
	Kreves, reduseres mest mulig
	

	13
	Dusj
	Kreves ikke
	

	14
	Vernetøy
	Egnet vernetøy (valgfritt fottøy)
	

	15
	Hansker
	Valgfritt
	

	18
	Effektiv vektorkontroll (f.eks. for å oppdage gnagere og insekter)
	Kreves
	


 
Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå for arbeidssystem er oppfylt

Avfall
	Spesifikasjoner
	Inneslutningsnivåer

	
	2
	Status areal

	19
	Inaktivering av GMM i avløpsvann fra håndvask eller avløp og dusjer og lignende spillvann
	Kreves ikke
	

	20
	Inaktivering av GMM i kontaminert materiale og avfall
	Kreves
	


 
Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå for avfall er oppfylt

Andre tiltak
	Spesifikasjoner
	Inneslutningsnivåer

	
	2
	Status areal

	21
	Laboratoriet skal ha sitt eget utstyr
	Kreves ikke
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	22
	Det skal finnes et observasjonsvindu eller lignende innretning slik at personer i rommet kan ses
	Valgfritt
	

	23
	Det skal være kommunikasjonsmulighet fra arbeidsrommet
	Valgfritt
	

	24
	Arbeidslokalene må ha nødstrøm
	Kreves ikke
	



Spesifikasjonene som kreves for inneslutningsnivå for avfall er oppfylt


	Besøksadresse
Kristine Bonnevies hus (kart)
Blindernvn. 31
0316 OSLO
	Postadresse
Postboks 1066
Blindern
0316 OSLO
	Phone, fax, e-mail
22 85 56 00
22 85 47 26
postmottak@ibv.uio.no
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