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Vedlegg I F. Vedlegg I F. Inneslutningstiltak for virksomhet med genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjonsbruk med dyr
Inneslutningsnivå 1/2
Iht FOR-2001-12-21-1600 skal dette dokumentet vedlegges søknad om godkjenning av areal. Se Lovdata.no
Laboratorier, areal og innredning 
	
	Inneslutningsnivå
	Tilfredsstiller

	
	1
	2
	Nivå 1
	Nivå 2

	Isolasjon av dyreenheten
	Nei
	Ja
	
	

	Dyrerom adskilt fra tilknyttede rom med dører som låses utenom arbeidstid
	Ja
	Ja
	
	

	Avstengningsmekanismer som muliggjør gassing
	Nei
	Ja 1
	
	

	Gulv og/eller vegger skal være lett vaskbare
	Ja
	Ja
	
	

	Overflater skal tåle vann, syre, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidler, dekontamieringsagenser og være lett å rengjøre
	Benker og gulv
	Benker og gulv
	
	

	Håndvask
	Tilgjengelig
	Vask som kan betjenes uten bruk av hender, hånddesinfeksjonsmiddel
	
	

	Inngang til enhet via luftsluse
	Nei
	Nei
	
	

	Enheten skal ha et trykk som er lavere enn atmosfærisk trykk
	Nei
	Ja, luften skal ikke resirkuleres til andre deler av bygningen 1
	
	

	Ventilasjonsanlegg - Inn- og utluft fra enheten skal være filtrert
	Kreves ikke
	Kreves ikke
	
	

	Enheten skal ha installert alarm for å kunne oppdage brann, feil ved ventilasjons- og varmeanlegg og inntrengere
	Ja
	Ja
	
	

	Autoklav
	På anlegget
	I bygningen
	
	

	Oppstalling av dyr
	Egnede bur, innhegning og lignende
	Biologisk sikkerhetsisolator/-kabinett
	
	



Avfallsbehandling
	
	Inneslutningsnivå
	Tilfredsstiller

	
	1
	2
	Nivå 1
	Nivå 2

	Avfall fra dyrene skal fjernes slik at støv og aerosoler minimaliseres
	Ja
	Ja
	
	

	Spillvann fra vasker, dusjer og autoklav skal samles opp og inaktiveres før det slippes ut
	Nei
	Nei
	
	

	Forbrenningsanlegg på området til inaktivering av kadavre og fast materiale
	Valgfritt 3
	Valgfritt 3
	
	



Arbeid og utstyr
	

	
	Inneslutningsnivå
	Tilfredstiller

	
	1
	2
	Nivå 1
	Nivå 2

	Kun autorisert personale har adgang
	Ja
	Ja
	
	

	Kun forsøksdyr er tillatt i enheten
	Ja
	Ja
	
	

	Sikkerhetskabinett
	Nei
	Arbeid med mulighet for utvikling av aerosoler 1
	
	

	Biologisk faremerking på dørene
	Nei
	Ja
	
	

	Tiltak for å hindre spredning av aerosoler
	Nei
	Ja, minimalisere
	
	

	Vernetøy
	Egnet vernetøy
	Egnet vernetøy
	
	

	Hansker
	Nei
	Nei
	
	

	Laboratoriet skal ha eget utstyr
	Nei
	Nei
	
	

	Effektiv vektor kontroll mot inntrengning av gnagere/insekter
	Nei
	Ja
	
	

	Bur skal være vanntett, lett vaskbar og dekontaminerbar
	Ja
	Ja
	
	





Inneslutningstiltak
	

	
	Inneslutningsnivå
	Tilfredsstiller

	
	1
	2
	Nivå 1
	Nivå 2

	Gnagerbarriere foran dør/selvlukningsmekanisme på dør
	Ja
	Ja
	
	

	Skjøter mellom dør, dørkarm og vegger skal være forseglet/tette
	Ja
	Ja
	
	

	Skjøter mellom vegger, gulv og tak skal være tildekket ev. avrundet for lettere rengjøring
	Ja
	Ja
	
	

	Sluk og andre åpninger i gulv og vegger skal være sikret mot rømming/uhellsutslipp av gnagere og insekter
	Ja
	Ja
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Spesifikke krav for invertebrater 
Inneslutningsnivå 1
	-
	Separate rom for infiserte og ikke infiserte invertebrater bør være tilgjengelig,



	-
	enheten skal ha mulighet til forsegling for gassing,



	-
	tiltak for å redusere invertebratenes aktivitet og mulighet for rømming f.eks. kjøling,



	-
	inngangen til enheten skal gå via en sluse med arthropodetette nett foran døren og insektsfangere,



	-
	ventilasjonskanaler for utgående luft og vinduer skal være dekket med arthropodetett nett,



	-
	alle vasker og kanaler/sluk skal ha mulighet for oppsamling/vannlås,



	-
	forsøk med flyvedyktige og krypende arthropoder skal utføres på hvite fat for lettere å oppdage rømming. 


Inneslutningsnivå 2, 3 og 4
	-
	Arbeid med arthropoder skal utføres i isolatorer eller sikkerhetskabinett,



	-
	flyvende insekter skal innesluttes i bokser/bur med dobbel netting, ventilasjonen skal filtreres. 


Spesifikke krav for akvatiske dyr 
Alle inneslutningsnivåer
	-
	Akvatiske dyr kontaminert/infisert med GMM (herunder: egg, yngel etc.) skal være hindret fra å trenge inn i vanntilførselssystemet, hindret i å slippe ut via sluk i gulvet, samt hindret i å slippe ut i avløpssystemet ved hjelp av to barrierer,



	-
	tankene skal være tildekket med lokk eller netting for å hindre rømming,



	-
	avløpsvannet skal inaktiveres for å hindre spredning av genmodifiserte mikroorganismer, alarmanlegg skal monteres for å overvåke at inaktiveringsprosessen skjer tilfredsstillende,



	-
	enheten skal være konstruert slik at ved utslipp (oversvømmelse, lekkasje etc.) fra tanken, skal genmodifiserte mikroorganismer inaktiveres før det går ut ifra avløpssystemet tilknyttet anlegget.
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